**一、技术参数**

1. 定时时间：1-99min任意可调，连续工作时间≥8h
2. 温度显示范围：0℃-150℃，显示精度±1℃
3. 压力调节范围：20-35KPa
4. 输入功率：2000VA
5. 熏蒸锅容积：≥9L
6. 正常工作加药量V：2L≤V≤5L

**二、性能描述**

1. 两种工作模式可任意设定（即常规模式、强弱模式）
2. 采用有压力的中药蒸汽熏蒸，能使细胞组织间隙加快扩大，能加快血液循环，从而能使药物离子更好的渗入皮肤，进入血液，强化临床疗效。
3. 采用广视角液晶屏显示仪器的工作参数，并具有实时状态提示功能。如“液体缺少，请加液体”、“正在预热”、“正在治疗”、“压力超高，正在减压”等。
4. 具有超温、超压、缺水保护并具有声响提示，多重保护措施，使仪器工作过程更加安全。
5. 熏蒸锅内设置具有过滤功能的蒸汽输出装置，防止药渣进入，堵塞蒸汽管道；蒸汽输出装置可拆卸，方便清洗药垢。（提供产品图片证明文件）
6. 配备冷凝水收集系统，熏蒸过程中产生的冷凝水自动汇集至冷凝水收集器，保证喷出的蒸汽中没有凝聚的水珠，从而避免烫伤患者。
7. 喷头配有安全隔离罩，使病人和喷嘴之间保持安全距离，防止烫伤。
8. 配置自动、手动两种排废液方式，互不干扰，方便医护人员使用。（提供产品图片证明文件）
9. 仪器采用大功率加热盘，能快速的将药液提升到沸点。出蒸汽的时间为15分钟（初始水温25℃，水量5L），缩短病人的守候时间，大大的提高了设备的工作效率。
10. 多角度治疗：三维万向旋转臂杆，360°旋转喷头，针对于某个部位的熏蒸灵活性大，无须患者脱衣治疗，只须露出熏蒸部位熏蒸治疗，方便灵活。

11.具有浓度检测功能，可直观了解设备运行时的药物浓度。（提供产品图片证明文件）

12.仪器整体体积小，移动方便灵活。适用于住院部病区的床前移动治疗，对于术前治疗和手术后的康复治疗等不便移动的病人提供了便利。

**三、商务要求：**

企业被国家中医药管理局评为中医诊疗设备生产示范基地，提供证明文件。

企业入选国家中医药管理局《中医诊疗设备评估选型目录 》，提供证明文件。

具有单独的医疗器械注册证。